Zał. 1 do rozeznania rynku nr 10/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 10/2023 dotyczące zakupu wielodetekcyjnego czytnika mikropłytkowego z modułem obrazowania komórkowego, , inkubatorem, kontrolą atmosfery w komorze pomiarowej/obrazowania oraz dyspenserem w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy z modułem obrazowania komórkowego, inkubatorem, kontrolą atmosfery w komorze pomiarowej/obrazowania oraz dyspenserem - 1 szt. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Wielodetekcyjny czytnik mikropłytkowy z modułem obrazowania komórkowego, inkubatorem, kontrolą atmosfery w komorze pomiarowej/obrazowania oraz dyspenserem - 1 szt. | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne: • pomiar absorbancji, fluorescencji i luminescencji • obrazowanie komórek (fluorescencja, jasne pole, kontrast fazowy, laserowy autofokus, sterowanie z oprogramowania oraz przy pomocy joysticka) • kontrola atmosfery (CO2, temperatura) w przestrzeni pomiarowej • podwójny iniektor • komputer sterujący wraz z oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i analizy wyników • inkubator z kontrolą atmosfery (CO2, temperatura, wilgotność) pozwalający na automatyczne podawanie płytek do komory pomiarowej czytnika |  |
|  | Wymagania szczegółowe w zakresie modułu mikroskopu: • zautomatyzowany (sterowany z komputera) mikroskop odwrócony • obrazowanie komórkowe w jasnym polu i kolorowym jasnym polu • umożliwiający obrazowanie komórkowe w kontraście fazowym i fluoroscencji • manualne i automatyczne ustawianie ostrości (automatyczne na podstawie obrazu oraz z użyciem lasera) • możliwość obsługiwania płytek 6, 12, 48, 96, 384, 1536-dołkowych, szkiełek mikroskopowych, butelek hodowlanych T25 i szalek Peteriego oraz naczyń specjalnych typu Lab-Tek • obiektywy o powiększeniu: 4x, 10x, 20x, 40x z możliwością obrazowania we wszystkich trybach mikroskopu. Możliwość rozbudowy o obiektywy o powiększeniu 1,25x, 2,5x, 60x • komora pomiarowa z systemem kontroli kondensacji, inkubowana w zakresie od +4 stopni C względem temperatury otoczenia do 65 stopni C • filtry pozwalające na obrazowanie barwników DAPI, GFP, Cy5 • Możliwość rozbudowy o filtry do obrazowania w użyciem CFP, YFP, RFP, Texas Red, CY7, Acridine Orange, CFP-YFP FRET, Chlorophyll, Phycoerythrin (PE), Propidium Iodide, CY5.5, TagBFP, GFP (Ex)-CY5 (Em), RFP (Ex)-CY5 (Em), Alexa 568, Ex377 / Em647 • oprogramowanie sterujące do kontroli mikroskopu, obróbki obrazów i analizy danych – automatyczne liczenie komórek oraz obrazowanie w trybie kinetycznym, możliwość montażu jednego obrazu z wielu, możliwość składania wielu obrazów z różnych poziomów osi Z, możliwość tworzenia filmów • Dostarczany z modułem kontroli poziomu dwutlenku węgla i tlenu w komorze pomiarowej z możliwością stworzenia warunków hipoksyjnych |  |
|  | Wymagania szczegółowe w zakresie modułu czytnika wielodetekcyjnego: • pomiar absorbancji UV-Vis w oparciu o układ monochromatorowy w zakresie co najmniej 230-999nm z krokiem co 1nm. Rozdzielczość nie gorzej niż 0,0001 OD • pomiar intensywności fluorescencji w oparciu o układ monochromatora 250–700 nm z krokiem co 1 nm. Szczelina monochromatora regulowana w zakresie 9-50nm z krokiem co 1nm. Zakres dynamiczny 7 dekad. Czułość nie gorzej niż : 2.5 pM fluoresceiny (0.25 fmol/dołek płytki 384-dołkowej • pomiar luminescencji bezpośredni • Tryby odczytu; odczyt punktu końcowego, kinetyczny, skanowanie widma, skanowanie powierzchni dna dołka (nie mniej niż 9801 pomiarów w dołku) • wytrząsanie płytek w komorze pomiarowej (co najmniej trzy tryby – liniowy, orbitalny, podwójnie orbitalny) • kontrola poziomu tlenu i dwutlenku węgla w komorze pomiarowej • możliwość automatycznego dozowania substancji z użyciem dwukanałowego iniektora, w zakresie 5-1000ul z funkcją odzyskiwania odczynnika • możliwość obsługiwania płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych z pokrywką lub bez • możliwość rozbudowy o akcesorium do jednoczesnego pomiaru 48 próbek o objętości 2ul • możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru z użyciem czterech kuwet spektrofotometrycznych w pozycji horyzontalnej • komora pomiarowa z systemem kontroli kondensacji, inkubowana w zakresie od +4 stopni C względem temperatury otoczenia do 65 stopni C • szybkość odczytu płytki 96 dołkowej: nie więcej niż 11 sekund • Możliwość integracji z automatycznym inkubatorem szufladowym z ramieniem podającym |  |
|  | Wymagania szczegółowe w zakresie automatycznego inkubatora szufladowego • Urządzenie obsługuje płytki o ilości dołków od 6 do 1536 zarówno wyposażonych w pokrywkę, jak i bez pokrywki • Urządzenie obsługuje płytki o wysokości do 25,4 mm • Urządzenie pozwala na jednoczesną inkubację ośmiu płytek lub innych naczyń hodowalnych • Urządzenie musi współpracować z opisanym wyżej czytnikiem wielodetekcyjnym z modułem obrazowania • Urządzenie wyposażone w robotyczne ramię umożliwiające przenoszenie naczyń pomiędzy zintegrowanymi urządzeniami • Urządzenie umożliwia inkubację w zakresie temperaturowym od 4 o C powyżej temperatury otoczenia do 45o C • Urządzenie wyposażone jest w wyjmowalny zbiornik wody oraz wyposażone jest w czujnik niskiego poziomu wody z alarmem dźwiękowym • Urządzenie dostarczane z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę składu atmosfery i temperatury, wilgotności, jak również umożliwiać programowanie pracy urządzenia na okres do dwóch tygodni |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta