ROZEZNANIE RYNKU 11/2023 z 15.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Detektor rozproszenia światła ELSD – 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 11/2023:

Minimalne wymagania techniczne:

• technologia odparowywania w niskiej temperaturze – standardowa praca od temperatury pokojowej do 35˚C

• zakres temperatur co najmniej od temp. pokojowej do 100˚C,

• zakres przepływu co najmniej od 0,05 do 2 ml/min,

• źródło światła – laser o mocy co najmniej 1,6 W i długości fali 450 nm,

• funkcja rozszerzonego zakresu liniowego co najmniej do pięciu rzędów wielkości,

• co najmniej 12 stopni wzmocnienia sygnału,

• gaz nebulizujący azot lub powietrze,

• czułość co najmniej S/N=30 dla butyl-parabenu 10 ng, dla metyl-parabenu 40 ng,

• zawór zabezpieczający przed cofaniem się fazy ruchomej,

• sprężarka powietrza zabudowana na zbiorniku co najmniej 25 l o wydajności co najmniej 108 l/min przy ciśnieniu roboczym co najmniej 8 bar,

• zasilanie: od 100 do 240 V AC, 1.2 A (max), 50/60 Hz

• wymiary: W 250 x D 530 x H 330 mm

• zakres wilgotności roboczej: 20 do 85 %

• zamawiający informuje, że stosuje oprogramowanie Labsolution – sprzęt powinien być kompatybilny i umożliwiać aktualizację pod system Windows 10

• oferowany detektor musi być kompatybilny z jednostką LC mexera od firmy Shimadzu.

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 22.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 11/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 11/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 11/2023 dotyczące zakupu Detektora rozproszenia światła ELSD w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Detektor rozproszenia światła ELSD |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Detektor rozproszenia światła ELSD | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | • technologia odparowywania w niskiej temperaturze – standardowa praca od temperatury pokojowej do 35˚C |  |
|  | • zakres temperatur co najmniej od temp. pokojowej do 100˚C |  |
|  | • zakres przepływu co najmniej od 0,05 do 2 ml/min, |  |
|  | • źródło światła – laser o mocy co najmniej 1,6 W i długości fali 450 nm, |  |
|  | • funkcja rozszerzonego zakresu liniowego co najmniej do pięciu rzędów wielkości, |  |
|  | • co najmniej 12 stopni wzmocnienia sygnału, |  |
|  | • gaz nebulizujący azot lub powietrze, |  |
|  | • czułość co najmniej S/N=30 dla butyl-parabenu 10 ng, dla metyl-parabenu 40 ng, |  |
|  | • zawór zabezpieczający przed cofaniem się fazy ruchomej, |  |
|  | • sprężarka powietrza zabudowana na zbiorniku co najmniej 25 l o wydajności co najmniej 108 l/min przy ciśnieniu roboczym co najmniej 8 bar, |  |
|  | • zasilanie: od 100 do 240 V AC, 1.2 A (max), 50/60 Hz |  |
|  | • wymiary: W 250 x D 530 x H 330 mm |  |
|  | • zakres wilgotności roboczej: 20 do 85 % |  |
|  | • zamawiający informuje, że stosuje oprogramowanie Labsolution – sprzęt powinien być kompatybilny i umożliwiać aktualizację pod system Windows 10 |  |
|  | • oferowany detektor musi być kompatybilny z jednostką LC mexera od firmy Shimadzu. |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta