ROZEZNANIE RYNKU 15/2023 z 22.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Robot pipetujący - 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 15/2023:

Minimalne parametry zamówienia (dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych):

Wymagania ogólne automatycznego robota pipetującego:

Parametry techniczne:

- wymienny układ pipetujący; obsługa 1 kanału/8 kanałów/16 kanałów;

- zmienny rozstaw kanałów pipetujących, który umożliwia transfer płynów pomiędzy pojemnikami o różnym rozstawie, np.: transfer z ośmiu probówek typu eppendorf do 8 dołków płytki 96-dołkowej lub 8 dołków płytki 384-dołkowej;

- stosowane układy pipetujące mogące działać zarówno w stacji pipetującej jak i jako niezależne pipety do pracy ręcznej;

- urządzenie zawierające przynajmniej 3 pozycyjną platformę na różnego rodzaju akcesoria laboratoryjne w tym:

- rezerwuary o różnych pojemnościach,

- mikropłytki w formacie ANSI/SLAS,

- statywy na probówki 0,2ml, 1,5/2,0ml, 5ml, 15ml,

- aluminiowe bloki chłodzące,

- platformy o zmiennym kącie nachylenia,

- platformy wytrząsające,

- bloki chłodzące/grzewcze;

- platforma na pudełka z tipami do automatycznego ładowania układu pipetującego;

- pojemnik na zużyte końcówki z detektorem przepełnienia;

- programowanie przy użyciu komputera lub bezpośrednio w urządzeniu;

- system umożliwiający transfer oraz synchronizację programów pomiędzy urządzeniem i komputerem.

Wymagania ogólne pipet elektronicznych, które będą stanowiły zestaw do robota:

- moduł do komunikacji z robotem pipetującym;

- możliwość zapamiętania najczęściej używanych objętości i dostęp do nich w menu pipety;

- historia kalibracji z przypomnieniem o konieczności wykonania kalibracji (po określonym okresie czasu lub po określonej liczbie operacji)

- możliwość tworzenia własnych programów pipetowania na komputerze, które następnie można przenieść do pamięci pipety

- ustawienie hasła dostępu do pipety

- możliwe tryby pipetowania:

- zwykłe pipetowanie,

- dozowanie powtarzalne,

- pipetowanie z „poduszką powietrzną” (z ang. air gap), tj. możliwość pobrania do końcówki dwóch różnych substancji oddzielonych pustą przestrzenią, a następnie oddozowanie ich jednocześnie,

- pipetowanie z mieszaniem,

- pipeta manualna,

- pipeta odwrócona,

- dozowanie w różnych objętościach (jedno pobranie i zadozowanie w różnych objętościach),

- automatyczne pobieranie różnych objętości cieczy do końcówki, a następnie zadozowanie ich jednoczesne,

- pipetowanie z poduszką powietrzną połączone z mieszaniem,

- szeregi rozcieńczeń,

- tryb użytkownika (możliwość zaprogramowania własnego programu, w tym możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego przy dozowaniu pierwszej i ostatniej dawki);

- możliwość regulacji prędkości pobierania płynu do końcówki i dozowania;

- część pipety z tłokiem nadająca się do sterylizacji w autoklawie (121°C);

- system bezpiecznego trzymania końcówek z zatrzaskami;

Wymagane wyposażenie:

- Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 0,5-12,5µl.

- Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 2-50µl.

- Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 10-300µl.

- Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 50-1250µl.

- Pipeta 16 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o stałym rozstawie końcówek o zakresie objętości 0,5-12,5µl.

- Pipeta 16 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o stałym rozstawie końcówek o zakresie objętości 5-125µl.

- Moduł umożliwiający pracę w trybie 1 kanałowym dla aplikacji takich jak:

- normalizacja

- hit-picking/cherry-picking

- przygotowywanie roztworu Master Mix z funkcją detekcji poziomu cieczy

- dokładność modułu nie gorsza niż +/-4%

- precyzja modułu nie gorsza niż +/-2%

- podstawka do końcówek do modułów 1 kanałowych

- portretowa podstawa laboratoryjna (+24 mm)

- certyfikaty kalibracji dostarczanych pipet

- statyw na 1 pipetę elektroniczną z funkcją ładowania i komunikacją komputerem

- 2 statywy karuzelowe, każdy na 4 pipety, z funkcją ładowania

- 2 statywy na probówki 1,5/2,0 mL z uchwytami utrzymującymi pokrywki probówek odpowiedni do platformy stacji pipetującej

- statyw na probówki wirówkowe o pojemności 15 mL,

- uchwyt na płytki formatu ANSI/SLAS o regulowanym kącie nachylenia w zakresie do 30°

- adapter na 2 rezerwuary,

- aluminiowy blok z chłodzeniem pasywnym na płytki 96-dołkowe,

- statyw na probówki kriogeniczne,

- płaski blok chłodzący,

- moduł grzania i chłodzenia w zakresie 4°C-110°C,

- moduł do wytrząsania od 1500 rpm z możliwością grzania w zakresie od temp. otoczenia do 125°C,

- adapter do probówek 1,5-2 mL z zakrywkami do modułów grzania/chłodzenia/wytrząsania

- urządzenie dostarczane wraz z programem komputerowym do:

- programowania protokołów pracy stacji pipetującej

- zawierające bazę danych kompatybilnych akcesoriów /w tym pipet, końcówek, rezerwuarów oraz materiałów plastikowych różnych producentów

- umożliwiający dodawania własnych materiałów laboratoryjnych

- system filtrów ułatwiający wybór akcesoriów lub wyszukiwanie po numerze katalogowym

- transfer utworzonych protokołów pracy do urządzenia pipetującego

- wizualizacji/symulacji utworzonego protokołu

- możliwość zainstalowania oprogramowania na wielu komputerach – licencja nieograniczona

- nieodpłatna i bezterminowa aktualizacja oprogramowania w ciągu całego okresu eksploatacji stacji

Wymagania techniczne robota:

- możliwość wstawienia stacji do komory laminarnej – wysokość całkowita wraz z zamontowaną pipetą nie większa niż 64 cm

- zasilania: 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz

- możliwość pacy w temperaturach: 5 °C – 40 °C i wilgotności: <85 % bez kondensacji

Wymagana dokumentacja:

- stacja pipetująca dostarczana wraz z dokumentacją zawierającą pełny opis w postaci instrukcji obsługi wraz szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi eksploatacji, instrukcją bezpieczeństwa w języku polskim

- deklaracja zgodności CE

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 29.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 15/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 15/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 15/2023 dotyczące zakupu robota pipetującego w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot pipetujący - 1 szt. |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH (zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozeznaniu rynku nr 15/2023):

| Robot pipetujący - 1 szt. | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne automatycznego robota pipetującego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: • wymienny układ pipetujący; obsługa 1 kanału/8 kanałów/16 kanałów; • zmienny rozstaw kanałów pipetujących, który umożliwia transfer płynów pomiędzy pojemnikami o różnym rozstawie, np.: transfer z ośmiu probówek typu eppendorf do 8 dołków płytki 96-dołkowej lub 8 dołków płytki 384-dołkowej; • stosowane układy pipetujące mogące działać zarówno w stacji pipetującej jak i jako niezależne pipety do pracy ręcznej; • urządzenie zawierające przynajmniej 3 pozycyjną platformę na różnego rodzaju akcesoria laboratoryjne w tym: - rezerwuary o różnych pojemnościach, - mikropłytki w formacie ANSI/SLAS, - statywy na probówki 0,2ml, 1,5/2,0ml, 5ml, 15ml, - aluminiowe bloki chłodzące, - platformy o zmiennym kącie nachylenia, - platformy wytrząsające, - bloki chłodzące/grzewcze; • platforma na pudełka z tipami do automatycznego ładowania układu pipetującego; • pojemnik na zużyte końcówki z detektorem przepełnienia; • programowanie przy użyciu komputera lub bezpośrednio w urządzeniu; • system umożliwiający transfer oraz synchronizację programów pomiędzy urządzeniem i komputerem. |  |
|  | Wymagania ogólne pipet elektronicznych, które będą stanowiły zestaw do robota zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: • moduł do komunikacji z robotem pipetującym; • możliwość zapamiętania najczęściej używanych objętości i dostęp do nich w menu pipety; • historia kalibracji z przypomnieniem o konieczności wykonania kalibracji (po określonym okresie czasu lub po określonej liczbie operacji) • możliwość tworzenia własnych programów pipetowania na komputerze, które następnie można przenieść do pamięci pipety • ustawienie hasła dostępu do pipety • możliwe tryby pipetowania: - zwykłe pipetowanie, - dozowanie powtarzalne, - pipetowanie z „poduszką powietrzną” (z ang. air gap), tj. możliwość pobrania do końcówki dwóch różnych substancji oddzielonych pustą przestrzenią, a następnie oddozowanie ich jednocześnie, - pipetowanie z mieszaniem, - pipeta manualna, - pipeta odwrócona, - dozowanie w różnych objętościach (jedno pobranie i zadozowanie w różnych objętościach), - automatyczne pobieranie różnych objętości cieczy do końcówki, a następnie zadozowanie ich jednoczesne, - pipetowanie z poduszką powietrzną połączone z mieszaniem, - szeregi rozcieńczeń, • tryb użytkownika (możliwość zaprogramowania własnego programu, w tym możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego przy dozowaniu pierwszej i ostatniej dawki); • możliwość regulacji prędkości pobierania płynu do końcówki i dozowania; • część pipety z tłokiem nadająca się do sterylizacji w autoklawie (121°C); • system bezpiecznego trzymania końcówek z zatrzaskami; |  |
|  | Wymagane wyposażenie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: •Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 0,5-12,5µl. • Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 2-50µl. •Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 10-300µl. •Pipeta 8 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o zmiennym rozstawie końcówek w zakresie od 4,5 do 14 mm o zakresie objętości 50-1250µl. •Pipeta 16 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o stałym rozstawie końcówek o zakresie objętości 0,5-12,5µl. •Pipeta 16 kanałowa współpracująca z oferowanym robotem o stałym rozstawie końcówek o zakresie objętości 5-125µl. •Moduł umożliwiający pracę w trybie 1 kanałowym dla aplikacji takich jak: - normalizacja - hit-picking/cherry-picking - przygotowywanie roztworu Master Mix z funkcją detekcji poziomu cieczy - dokładność modułu nie gorsza niż +/-4% - precyzja modułu nie gorsza niż +/-2% •podstawka do końcówek do modułów 1 kanałowych •portretowa podstawa laboratoryjna (+24 mm) •certyfikaty kalibracji dostarczanych pipet •statyw na 1 pipetę elektroniczną z funkcją ładowania i komunikacją komputerem •2 statywy karuzelowe, każdy na 4 pipety, z funkcją ładowania •2 statywy na probówki 1,5/2,0 mL z uchwytami utrzymującymi pokrywki probówek odpowiedni do platformy stacji pipetującej •statyw na probówki wirówkowe o pojemności 15 mL, •uchwyt na płytki formatu ANSI/SLAS o regulowanym kącie nachylenia w zakresie do 30° •adapter na 2 rezerwuary, •aluminiowy blok z chłodzeniem pasywnym na płytki 96-dołkowe, •statyw na probówki kriogeniczne, •płaski blok chłodzący, •moduł grzania i chłodzenia w zakresie 4°C-110°C, •moduł do wytrząsania od 1500 rpm z możliwością grzania w zakresie od temp. otoczenia do 125°C, •adapter do probówek 1,5-2 mL z zakrywkami do modułów grzania/chłodzenia/wytrząsania •urządzenie dostarczane wraz z programem komputerowym do: - programowania protokołów pracy stacji pipetującej - zawierające bazę danych kompatybilnych akcesoriów /w tym pipet, końcówek, rezerwuarów oraz materiałów plastikowych różnych producentów - umożliwiający dodawania własnych materiałów laboratoryjnych - system filtrów ułatwiający wybór akcesoriów lub wyszukiwanie po numerze katalogowym - transfer utworzonych protokołów pracy do urządzenia pipetującego - wizualizacji/symulacji utworzonego protokołu - możliwość zainstalowania oprogramowania na wielu komputerach – licencja nieograniczona - nieodpłatna i bezterminowa aktualizacja oprogramowania w ciągu całego okresu eksploatacji stacji |  |
|  | Wymagania techniczne robota zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: •możliwość wstawienia stacji do komory laminarnej – wysokość całkowita wraz z zamontowaną pipetą nie większa niż 64 cm •zasilania: 100 – 240 VAC, 47 – 63 Hz •możliwość pacy w temperaturach: 5 °C – 40 °C i wilgotności: <85 % bez kondensacji |  |
|  | Wymagana dokumentacja zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: • stacja pipetująca dostarczana wraz z dokumentacją zawierającą pełny opis w postaci instrukcji obsługi wraz szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi eksploatacji, instrukcją bezpieczeństwa w języku polskim • deklaracja zgodności CE |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta