Zał. 1 do rozeznania rynku nr 6/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 6/2023 dotyczące zakupu preparatywno-analitycznego systemu chromatograficznego w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparatywno-analityczny system chromatograficzny |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Preparatywno-analityczny system chromatograficzny | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Oprogramowanie: - pełna architektura 64-bitowa - wewnętrzna, relacyjna baza danych - kontrola dostępu do danych za pomocą systemu haseł - kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników - możliwość pracy oprogramowania w sieci laboratoryjnej różnej skali - dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb - moduł obliczania zanieczyszczeń piku głównego w oprogramowaniu - komputer odpowiedni do potrzeb systemu chromatograficznego |  |
|  | 2. Pompa gradientowa - przepływ co najmniej w zakresie 0,00 – 22,50 ml/min - głowice o objętości 100 i 225 µl - szeregowy układ tłoków - gradient wysokociśnieniowy dwuskładnikowy - dokładność przepływu nie gorsza ± 1% - precyzja przepływu ≤0,1%RSD - maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 6,000 psi - programowane granice ciśnienia - objętość martwa <200 µl - dokładność składu gradientu nie gorsza niż ± 0.5% - precyzja składu gradientu <0.5% RSD - automatyczny system mycia tłoków - zintegrowany degazer dwukanałowy - nieokrągłe koła zębate przekładni - możliwość zastosowania uszczelek odpornych na działanie THF |  |
|  | 3. Automatyczny podajnik prób - objętość zastrzyku 0-9,999 ml ze skokiem 1ul - do 99 powtórzeń z jednej ampułki - pętle na 5, 10, 20 i 100 µl - pętla preparatywna 500 i 1000 µl - system kontroli obecności fiolki. - kaseta na 48 fiolek (2ml) - kasety na 96 i 384 dołki - programowalne objętościowo, automatyczne przemywanie igły pomiędzy wstrzyknięciami - termostat Peltier'a na przedziale próbek od 4°C do temperatury niższej o 3°C od temperatury otoczenia - metody wstrzykiwania: pełny cykl, napełnienie częściowe, tryb częściowy z napełnieniem igły |  |
|  | 4. Detektor UV/VIS fotodiodowy - detektor UV-Vis fotodiodowy o zakresie długości fali 190 - 800 nm, - jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość widmową 1,2 nm i maksymalną czułość detektora - szum detektora 6 x 10 -6 AU, dryf ≤ 1 x 10 -3 AU/h/ºC - długość drogi optycznej celi przepływowej nie większa niż 10 mm - objętość analitycznej celi pomiarowej nie większa niż 9,5 µl - długość drogi optycznej dla celi preparatywnej nie większa niż 3 mm - objętość preparatywnej celi pomiarowej nie większa niż 18,5 µl - jedna lampa deuterowa - liczba diod 512 |  |
|  | 5. Kolektor frakcji - dwa tryby detekcji piku: z wartości sygnału, z nachylenia chromatogramu - kaseta na 120 probówek, możliwość chłodzenia frakcji - możliwość implementowania dowolnych pojemników - cztery tryby zbierania frakcji: czasowy, licznik kropli, objętość, sygnał zewnętrzny - 9-liniowy wyświetlacz LCD - zawór bocznikowy - programowanie zbierania frakcji niezależnie z kolektora i komputera z oprogramowaniem sterującym |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta