Zał. 1 do rozeznania rynku nr 8/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 8/2023 dotyczące zakupu spektrofotometru fluorescencyjnego w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometr fluorescencyjny |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Spektrofotometr fluorescencyjny | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wykonuje pomiary: - fluorescencji, - fosforescencji, - chemiluminescencji, - bioluminescencji. |  |
|  | Źródło promieniowania – ksenonowa lampa błyskowa: - pracująca z częstotliwością przynajmniej 80 Hz, - o mocy maksymalnej równoważnej minimum 75 kW, - emitująca promieniowanie niezakłócane światłem zewnętrznym, - emitująca pulsy promieniowania jedynie w czasie wykonywania pomiaru. |  |
|  | Dwa monochromatory Czerny-Turner po stronie wzbudzenia i emisji, każdy o długości przynajmniej 0,125 m oraz o rozdzielczości holograficznej siatki dyfrakcyjnej minimum 1200 l/mm |  |
|  | Detektor – dwa wysokosprawne fotopowielacze, w tym oddzielny detektor do sygnału referencyjnego |  |
|  | Siatki dyfrakcyjne – o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 35 mm, minimum 1200 linii/mm po stronie wzbudzenia i emisji Możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej dla pomiarów fluorescencyjnych |  |
|  | Wymiary komory pomiarowej: co najmniej 190 x 270 x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |  |
|  | Szerokość wiązki wzbudzającej : 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą |  |
|  | Szerokość wiązki po stronie emisji: 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą |  |
|  | Zakres spektralny wzbudzenia – przynajmniej 200 – 900 nm |  |
|  | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ±1,5 nm |  |
|  | Zakres spektralny emisji – przynajmniej 200 – 900 nm |  |
|  | Czułości dla linii Ramana wody nie gorsza niż: - 500:1 RMS przy wzbudzenie 500 nm, uśrednianie sygnału 1 s (szczelina wzbudzenia i emisji 10 nm) - 750:1 RMS przy wzbudzenie 350 nm, uśrednianie sygnału 1s (szczelina wzbudzenia i emisji 10nm) |  |
|  | Powtarzalność długości fali – nie gorsza niż ±0,2 nm |  |
|  | Szybkość skanowania – regulowana w zakresie co najmniej 0,01 – 24 000 nm/min |  |
|  | Możliwość zmiany detektora na fotopowielacz umożliwiający pomiary ze zwiększoną czułością powyżej 700 nm oraz oznaczanie pikomolowych ilości fluoresceiny |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o sondę światłowodową do analiz ciał stałych i cieczy |  |
|  | Instalowanie akcesoriów na podstawie komory pomiarowej za pomocą mechanizmu „lock down” bez konieczności używania dodatkowych narzędzi |  |
|  | Uchwyt 4 pozycyjny na kuwety z termostatowaniem Peltier |  |
|  | Obecność chwytu na pojedynczą kuwetę 10x10 mm – 1 szt. |  |
|  | Sterowanie z poziomu komputera |  |
|  | Akcesorium w postaci czytnika mikropłytek |  |
|  | Oprogramowanie sterujące spektrofotometrem fluorescencyjnym z licencją |  |
|  | Zestaw z oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę danych offline o następujących parametrach minimalnych: - Pamięć RAM minimum 8GB - Procesor minimum Core I5 (lub równoważny) - Dysk twardy minimum 500 GB - Monitor minimum 21’’ - Oprogramowanie Windows 10 64 bit (lub równoważny) |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta