ROZEZNANIE RYNKU 6/2023 z 04.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: preparatywno-analityczny system chromatograficzny – 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA PREPARATYWNO-ANALITYCZNEGO SYSTEMU CHROMATOGRAFICZNEGO OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 6/2023:

1. Oprogramowanie:

- pełna architektura 64-bitowa

- wewnętrzna, relacyjna baza danych

- kontrola dostępu do danych za pomocą systemu haseł

- kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników

- możliwość pracy oprogramowania w sieci laboratoryjnej różnej skali

- dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb

- moduł obliczania zanieczyszczeń piku głównego w oprogramowaniu

- komputer odpowiedni do potrzeb systemu chromatograficznego

2. Pompa gradientowa

- przepływ co najmniej w zakresie 0,00 – 22,50 ml/min

- głowice o objętości 100 i 225 µl

- szeregowy układ tłoków

- gradient wysokociśnieniowy dwuskładnikowy

- dokładność przepływu nie gorsza ± 1%

- precyzja przepływu ≤0,1%RSD

- maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 6,000 psi

- programowane granice ciśnienia

- objętość martwa <200 µl

- dokładność składu gradientu nie gorsza niż ± 0.5%

- precyzja składu gradientu <0.5% RSD

- automatyczny system mycia tłoków

- zintegrowany degazer dwukanałowy

- nieokrągłe koła zębate przekładni

- możliwość zastosowania uszczelek odpornych na działanie THF

3. Automatyczny podajnik prób

- objętość zastrzyku 0-9,999 ml ze skokiem 1ul

- do 99 powtórzeń z jednej ampułki

- pętle na 5, 10, 20 i 100 µl

- pętla preparatywna 500 i 1000 µl

- system kontroli obecności fiolki.

- kaseta na 48 fiolek (2ml)

- kasety na 96 i 384 dołki

- programowalne objętościowo, automatyczne przemywanie igły pomiędzy wstrzyknięciami

- termostat Peltier'a na przedziale próbek od 4°C do temperatury niższej o 3°C od temperatury otoczenia

- metody wstrzykiwania: pełny cykl, napełnienie częściowe, tryb częściowy z napełnieniem igły

4. Detektor UV/VIS fotodiodowy

- detektor UV-Vis fotodiodowy o zakresie długości fali 190 - 800 nm,

- jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość widmową 1,2 nm i maksymalną czułość detektora

- szum detektora 6 x 10 -6 AU, dryf ≤ 1 x 10 -3 AU/h/ºC

- długość drogi optycznej celi przepływowej nie większa niż 10 mm

- objętość analitycznej celi pomiarowej nie większa niż 9,5 µl

- długość drogi optycznej dla celi preparatywnej nie większa niż 3 mm

- objętość preparatywnej celi pomiarowej nie większa niż 18,5 µl

- jedna lampa deuterowa

- liczba diod 512

5. Kolektor frakcji

- dwa tryby detekcji piku: z wartości sygnału, z nachylenia chromatogramu

- kaseta na 120 probówek, możliwość chłodzenia frakcji

- możliwość implementowania dowolnych pojemników

- cztery tryby zbierania frakcji: czasowy, licznik kropli, objętość, sygnał zewnętrzny

- 9-liniowy wyświetlacz LCD

- zawór bocznikowy

- programowanie zbierania frakcji niezależnie z kolektora i komputera z oprogramowaniem sterującym

Miejsce dostawy: Łódź

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 11.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 6/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 6/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 6/2023 dotyczące zakupu preparatywno-analitycznego systemu chromatograficznego w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparatywno-analityczny system chromatograficzny |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Preparatywno-analityczny system chromatograficzny | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Oprogramowanie: - pełna architektura 64-bitowa - wewnętrzna, relacyjna baza danych - kontrola dostępu do danych za pomocą systemu haseł - kontrola uprawnień i restrykcji dla różnych użytkowników - możliwość pracy oprogramowania w sieci laboratoryjnej różnej skali - dostosowanie formatu wyników i raportów do indywidualnych potrzeb - moduł obliczania zanieczyszczeń piku głównego w oprogramowaniu - komputer odpowiedni do potrzeb systemu chromatograficznego |  |
|  | 2. Pompa gradientowa - przepływ co najmniej w zakresie 0,00 – 22,50 ml/min - głowice o objętości 100 i 225 µl - szeregowy układ tłoków - gradient wysokociśnieniowy dwuskładnikowy - dokładność przepływu nie gorsza ± 1% - precyzja przepływu ≤0,1%RSD - maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 6,000 psi - programowane granice ciśnienia - objętość martwa <200 µl - dokładność składu gradientu nie gorsza niż ± 0.5% - precyzja składu gradientu <0.5% RSD - automatyczny system mycia tłoków - zintegrowany degazer dwukanałowy - nieokrągłe koła zębate przekładni - możliwość zastosowania uszczelek odpornych na działanie THF |  |
|  | 3. Automatyczny podajnik prób - objętość zastrzyku 0-9,999 ml ze skokiem 1ul - do 99 powtórzeń z jednej ampułki - pętle na 5, 10, 20 i 100 µl - pętla preparatywna 500 i 1000 µl - system kontroli obecności fiolki. - kaseta na 48 fiolek (2ml) - kasety na 96 i 384 dołki - programowalne objętościowo, automatyczne przemywanie igły pomiędzy wstrzyknięciami - termostat Peltier'a na przedziale próbek od 4°C do temperatury niższej o 3°C od temperatury otoczenia - metody wstrzykiwania: pełny cykl, napełnienie częściowe, tryb częściowy z napełnieniem igły |  |
|  | 4. Detektor UV/VIS fotodiodowy - detektor UV-Vis fotodiodowy o zakresie długości fali 190 - 800 nm, - jedna szerokość szczeliny zapewniająca stałą rozdzielczość widmową 1,2 nm i maksymalną czułość detektora - szum detektora 6 x 10 -6 AU, dryf ≤ 1 x 10 -3 AU/h/ºC - długość drogi optycznej celi przepływowej nie większa niż 10 mm - objętość analitycznej celi pomiarowej nie większa niż 9,5 µl - długość drogi optycznej dla celi preparatywnej nie większa niż 3 mm - objętość preparatywnej celi pomiarowej nie większa niż 18,5 µl - jedna lampa deuterowa - liczba diod 512 |  |
|  | 5. Kolektor frakcji - dwa tryby detekcji piku: z wartości sygnału, z nachylenia chromatogramu - kaseta na 120 probówek, możliwość chłodzenia frakcji - możliwość implementowania dowolnych pojemników - cztery tryby zbierania frakcji: czasowy, licznik kropli, objętość, sygnał zewnętrzny - 9-liniowy wyświetlacz LCD - zawór bocznikowy - programowanie zbierania frakcji niezależnie z kolektora i komputera z oprogramowaniem sterującym |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta