ROZEZNANIE RYNKU 8/2023 z 04.12.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem ”Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids”,  przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00  o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu: Spektrofotometr fluorescencyjny– 1 szt.

- ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,

ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków

NIP 9452226486

- OPIS ZAMÓWIENIA SPEKTROFOTOMETRU FLUORESCENCYJNEGO OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 8/2023:

1. Urządzenie wykonuje pomiary:

- fluorescencji,

- fosforescencji,

- chemiluminescencji,

- bioluminescencji.

2. Źródło promieniowania – ksenonowa lampa błyskowa:

- pracująca z częstotliwością przynajmniej 80 Hz,

- o mocy maksymalnej równoważnej minimum 75 kW,

- emitująca promieniowanie niezakłócane światłem zewnętrznym,

- emitująca pulsy promieniowania jedynie w czasie wykonywania pomiaru.

3. Dwa monochromatory Czerny-Turner po stronie wzbudzenia i emisji, każdy o długości przynajmniej 0,125 m oraz o rozdzielczości holograficznej siatki dyfrakcyjnej minimum 1200 l/mm

4. Detektor – dwa wysokosprawne fotopowielacze, w tym oddzielny detektor do sygnału referencyjnego

5. Siatki dyfrakcyjne – o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 35 mm, minimum 1200 linii/mm po stronie wzbudzenia i emisji

6. Możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej dla pomiarów fluorescencyjnych

7. Wymiary komory pomiarowej: co najmniej 190 x 270 x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość)

8. Szerokość wiązki wzbudzającej : 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą

9. Szerokość wiązki po stronie emisji: 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą

10. Zakres spektralny wzbudzenia – przynajmniej 200 – 900 nm

11. Dokładność długości fali: nie gorsza niż ±1,5 nm

12. Zakres spektralny emisji – przynajmniej 200 – 900 nm

13. Czułości dla linii Ramana wody nie gorsza niż:

- 500:1 RMS przy wzbudzenie 500 nm, uśrednianie sygnału 1 s (szczelina wzbudzenia i emisji 10 nm)

- 750:1 RMS przy wzbudzenie 350 nm, uśrednianie sygnału 1s (szczelina wzbudzenia i emisji 10nm)

14. Powtarzalność długości fali – nie gorsza niż ±0,2 nm

15. Szybkość skanowania – regulowana w zakresie co najmniej 0,01 – 24 000 nm/min

16. Możliwość zmiany detektora na fotopowielacz umożliwiający pomiary ze zwiększoną czułością powyżej 700 nm oraz oznaczanie pikomolowych ilości fluoresceiny

17. Możliwość rozbudowy urządzenia o sondę światłowodową do analiz ciał stałych i cieczy

18. Instalowanie akcesoriów na podstawie komory pomiarowej za pomocą mechanizmu „lock down” bez konieczności używania dodatkowych narzędzi

19. Uchwyt 4 pozycyjny na kuwety z termostatowaniem Peltier

20. Obecność chwytu na pojedynczą kuwetę 10x10 mm – 1 szt.

21. Sterowanie z poziomu komputera

22. Akcesorium w postaci czytnika mikropłytek

23. Oprogramowanie sterujące spektrofotometrem fluorescencyjnym z licencją

24. Zestaw z oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę danych offline o następujących parametrach minimalnych:

- Pamięć RAM minimum 8GB

- Procesor minimum Core I5 (lub równoważny)

- Dysk twardy minimum 500 GB

- Monitor minimum 21’’

- Oprogramowanie Windows 10 64 bit (lub równoważny)

25. Gwarancja minimum 24 miesiące

26. Instalacja oraz dzień szkolenia z zakresu obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta

W miejscach w których specyfikacja techniczna zamówienia może wskazywać odniesienia do niektórych urządzeń lub rozwiązań, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego dostawcę - Zamawiający, dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakim muszą odpowiadać urządzenia oferowane przez dostawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: magdalena.klik@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 11.12.2023 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 8/2023.

- ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)

Zał. 1 do rozeznania rynku nr 8/2023

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozeznanie rynku nr 8/2023 dotyczące zakupu spektrofotometru fluorescencyjnego w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

- DANE WYKONAWCY

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Dane kontaktowe: nr telefonu |  |
| Dane kontaktowe: e-mail |  |

- WARUNKI CENOWE

|  | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
| --- | --- | --- | --- |
| Spektrofotometr fluorescencyjny |  |  |  |

- POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PARAMETRÓW MINIMALNYCH:

| Spektrofotometr fluorescencyjny | Parametr | Spełnia / nie spełnia |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wykonuje pomiary: - fluorescencji, - fosforescencji, - chemiluminescencji, - bioluminescencji. |  |
|  | Źródło promieniowania – ksenonowa lampa błyskowa: - pracująca z częstotliwością przynajmniej 80 Hz, - o mocy maksymalnej równoważnej minimum 75 kW, - emitująca promieniowanie niezakłócane światłem zewnętrznym, - emitująca pulsy promieniowania jedynie w czasie wykonywania pomiaru. |  |
|  | Dwa monochromatory Czerny-Turner po stronie wzbudzenia i emisji, każdy o długości przynajmniej 0,125 m oraz o rozdzielczości holograficznej siatki dyfrakcyjnej minimum 1200 l/mm |  |
|  | Detektor – dwa wysokosprawne fotopowielacze, w tym oddzielny detektor do sygnału referencyjnego |  |
|  | Siatki dyfrakcyjne – o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 35 mm, minimum 1200 linii/mm po stronie wzbudzenia i emisji Możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej dla pomiarów fluorescencyjnych |  |
|  | Wymiary komory pomiarowej: co najmniej 190 x 270 x 200 mm (szerokość x głębokość x wysokość) |  |
|  | Szerokość wiązki wzbudzającej : 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą |  |
|  | Szerokość wiązki po stronie emisji: 1,5, 2,5, 5, 10, 20 nm z geometrią poziomą oraz 10 nm z geometrią kolistą |  |
|  | Zakres spektralny wzbudzenia – przynajmniej 200 – 900 nm |  |
|  | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ±1,5 nm |  |
|  | Zakres spektralny emisji – przynajmniej 200 – 900 nm |  |
|  | Czułości dla linii Ramana wody nie gorsza niż: - 500:1 RMS przy wzbudzenie 500 nm, uśrednianie sygnału 1 s (szczelina wzbudzenia i emisji 10 nm) - 750:1 RMS przy wzbudzenie 350 nm, uśrednianie sygnału 1s (szczelina wzbudzenia i emisji 10nm) |  |
|  | Powtarzalność długości fali – nie gorsza niż ±0,2 nm |  |
|  | Szybkość skanowania – regulowana w zakresie co najmniej 0,01 – 24 000 nm/min |  |
|  | Możliwość zmiany detektora na fotopowielacz umożliwiający pomiary ze zwiększoną czułością powyżej 700 nm oraz oznaczanie pikomolowych ilości fluoresceiny |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o sondę światłowodową do analiz ciał stałych i cieczy |  |
|  | Instalowanie akcesoriów na podstawie komory pomiarowej za pomocą mechanizmu „lock down” bez konieczności używania dodatkowych narzędzi |  |
|  | Uchwyt 4 pozycyjny na kuwety z termostatowaniem Peltier |  |
|  | Obecność chwytu na pojedynczą kuwetę 10x10 mm – 1 szt. |  |
|  | Sterowanie z poziomu komputera |  |
|  | Akcesorium w postaci czytnika mikropłytek |  |
|  | Oprogramowanie sterujące spektrofotometrem fluorescencyjnym z licencją |  |
|  | Zestaw z oprogramowaniem umożliwiającym obróbkę danych offline o następujących parametrach minimalnych: - Pamięć RAM minimum 8GB - Procesor minimum Core I5 (lub równoważny) - Dysk twardy minimum 500 GB - Monitor minimum 21’’ - Oprogramowanie Windows 10 64 bit (lub równoważny) |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

- OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

____________________________

Data oraz czytelny podpis oferenta