TABELA MINIMALNYCH WYMAGAŃ

Przedmiot zamówienia:  Chromatograf cieczowy – 1 szt.

Producent: ……………………………………………………………..

Model: ………………………………………………………………..

Rok produkcji: ………………………………………………………...

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy.

| Lp. | Wymagania minimalne wskazane przez Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Obligatoryjne |  |  |
| 1. | Chromatograf cieczowy wyposażony w ciekłokrystaliczny kolorowy ekran z rysikiem pojemnościowym do pełnej kontroli parametrów chromatogramu z możliwością podglądu chromatogramów w trybie on-line. |  |
| 2. | Pompa gradientowa: - równoległy układ tłoków; - zakres pH co najmniej 1-14; - zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,0001 do 10,0000 ml/min; - objętość skoku tłoka co najwyżej 10 µl; - ciśnienie pracy co najmniej 105 MPa przy 3,0000 ml/min; - precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD; - automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków; - zawór umożliwiający tworzenie co najmniej 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia. |  |
| 3. | Mieszalniki do gradientu: pojemność mieszania co najwyżej 40 µl. |  |
| 4. | Degazery: co najmniej 5 kanałowy, maksymalna objętość kanału co najwyżej 400 µl na kanał. |  |
| 5. | Taca na rozpuszczalniki: zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l. |  |
| 6. | Termostat do kolumn: zakres pracy co najmniej 10ºC poniżej temp. otocz. do 100ºC, pojemność na co najmniej 6 kolumn 25 cm, precyzja pomiaru temperatury co najwyżej ±0,05ºC, dokładność pomiaru temperatury co najwyżej ±0,5ºC, wbudowany zawór inertny do przełączania co najmniej 6 kolumn z poziomu oprogramowania. |  |
| 7. | Autosampler z termostatowaniem bioinertny i biokompatybilny: pojemność na co najmniej 160 fiolek po 1,5 ml, przemywanie igły wewnątrz i na zewnątrz co najmniej 3 rozpuszczalniki do wyboru, objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 50 µl, ciśnienie pracy co najmniej do 105 MPa, współczynnik przeniesienia próby co najwyżej 0,0003%, nastrzyk próbki maksymalnie w 7 s, zakres pracy pH co najmniej 1-14, termostatowanie próbek w zakresie co najmniej od 4 do 45C. |  |
| 8. | Detektor z matrycą diodową: wyposażony w co najmniej 1024 elementów światłoczułych, lampa deuterowa i wolframowa, zakres długości fal co najmniej 190-800 nm, do wyboru co najmniej dwie szczeliny (1,2) i (8) nm, dokładność nastawu długości fali co najwyżej ≤ +/- 1 nm, precyzja nastawu długości fali co najwyżej ≤ +/- 0,1nm, klasyczna cela pomiarowa do HPLC co najmniej 10 mm droga optyczna, pojemność celi pomiarowej co najwyżej 12 µl, inertna cela pomiarowa do UHPLC o niskiej dyfuzji co najmniej 10 mm droga optyczna, pojemność celi pomiarowej co najwyżej 8 µl, obie cele z funkcją termostatowania w zakresie co najmniej od 19 do 50°C, poziom szumów detektora co najwyżej ≤ 4,5x10-6 AU, dryft detektora co najwyżej ≤ 4,0x10-4 AU/h, liniowość detektora co najmniej 2,5 AU, częstotliwość zbierania danych do co najmniej 100 Hz. |  |
| 9. | Oprogramowanie: sterowanie całym zestawem HPLC, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, tworzenie baz widm, działające w środowisku Windows 11 Professional 64 bity. |  |
| 10. | Oprogramowanie do Analytical Quality by Design zgodne z wytycznymi ICH Q14 zintegrowane z oprogramowaniem do obsługi chromatografu: automatyczne generowanie sekwencji pomiarowych, automatyczna obróbka zarejestrowanych danych. Dostępne testy statystyczne co najmniej: full factorial, Plackett-Burman, Box-Behnken, central composite design, sequential execution. |  |
| 11. | Zestaw komputerowy: Procesor co najmniej Core i5, co najmniej 16 GB RAM, dysk SSD co najmniej 512 GB, Windows 11 Professional, monitor co najmniej 27" FHD, karta sieciowa lub odbiornik wifi. |  |
| 12. | Instalacja zestawu w miejscu docelowym wraz z testami funkcjonalnymi systemu. |  |
| 13. | Instrukcje w języku polskim i angielskim |  |
| 14. | Instruktaż z obsługi urządzenia dla personelu z obsługi sprzętu i oprogramowania min. 3 dniowy |  |
| Oczekiwane warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |
| 1. | Gwarancja 24 lata |  |
| Świadectwa, certyfikaty i inne wymagane dokumenty |  |  |
| 1. | Raport z instalacji z wynikami testów funkcjonalnych aparatu |  |

określić jeśli dotyczy